XK3190-A6技术说明书

上海耀华称重系统有限公司                           1.01版

一. 主要参数：

1. A/D转换：		∑-Δ式AD转换技术，分辨率为100万码，每秒10次。信号输入范围：-19mV ~ +19mV

2. 传感器激励电压：	DC +3V，可接 1 个350Ω电阻应变片传感器，四线制。

3. 使用电源：		AC 85V～265V；50Hz～60Hz, 内置免维护蓄电池 4V/4.5 AH。

4. 工作环境:：		使用温度：0～40℃；相对湿度≤85％RH；存储温度：－25℃~55℃。

二. 传感器与仪表的连接：

- E                  屏蔽            显示器端                   传感器端

①  ②  ③  ④  ⑤

⑥  ⑦  ⑧  ⑨

+E        -IN  +IN

三．标定与调试：

正确联接传感器，接通电源，仪表进行笔划自检，完毕后，进入工作状态（刚开机时，要让仪表及传感器预热15～30分钟以上，再标定为好）。然后按照下表步骤完成标定.

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 注 解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 【累清】与【置零】键 同时按下 | [ d 001] | 进入标定状态。 |
| 2 | 按【去皮】键选择分度值 按【置零】键确认 | [ d 1] | 设定的分度值：（按【去皮】键步进循环）1、2、5、10、20、50、100、 200，步进循环,无需修改则直接按【置零】键进入下一步，下同。例如：2 |
| 3 | 按【去皮】键选择小数点 按【置零】键确认 | [d P 2] | 设定小数点的位置：（按【去皮】键步进循环）0、1、2、3、4， 步进循环,分别对应0~4位数；例如：2 （注：小数点位置加5设置，可禁止仪表进入节电模式） |
| 4 | 用【功能】【累加】 【去皮】键 设置输入满量程 按【置零】键确认 | [ F030.00] | 设置满量程: 按【累加】键可向右循环改变闪烁位，按【功能】键可向左循环改变闪烁位， 按【去皮】键闪烁位自动步进加1。逐位输入满量程，下同。 按【置零】键确认，并进入下一步骤。 例如3000 |
| 5 | 等稳定后，按【置零】 键 确认 | [ noLoAd ] | 零点标定：使仪表处于空秤连接状态。稳定指示灯亮后，按【置零】 键确认零点，仪表显示“ ---- ”约两秒后进入加载标定。 |
| 6 | 通过【功能】【累加】 【去皮】键 输入称台上砝码的实际重量，等稳定后 按【置零】键确认 | [AdLoAd ] [ A030.00] | 线性标定：加载一定的负载（越接近满量程越好）。 输入称台上加载砝码的实际重量（例如：3000），输入方法同第4步。 稳定指示灯亮后，按【置零】键确认，仪表显示“ ---- ”， 进入下一步骤。 |
| 7 | 标定结束 返回工作状态 | [ ****** ] | 仪表标定结束。 注：在标定过程中，按 【累清】键，可以中断标定，退回工作状态 |

四．内码查看：在称重状态下，同时按下【功能】与【置零】键，可以进入或退出内码显示状态。1d＝20个内码。

# Text boxes

+

+E

- E

+IN

+IN

屏蔽

输出信号

供桥电源

-

+

-